招标公告 ——微波超声波组合合成萃取仪
上海第二工业大学工学部拟对微波超声波组合合成萃取仪项目进行询价采购，诚请合格的供应商前来报价。
一、供应商的资格要求：
（1）具有独立法人资格及相应经营范围；

（2）代理商投标必须获得制造商对本次招标的授权； 

（3）投标方具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

二、交货期：合同签订后3个月
三、招标文件的组成：
1.投标书；
2.报价一览表；
3.技术条款偏离表；
4.资质文件：
1）证明投标方法律地位的文件（企业法人的营业执照复印件加盖公章、税务登记证和组织机构代码证复印件加盖公章）；
2）投标方认为有助于向评标委员会证明其资质和能力的其他文件（含相关成功案例）。
四、请投标单位于2016年10月27日上午9∶00前把标书（一正两副）送达资产管理处（1号楼1215室）。
注：复印件必须加盖公章
1.联系人：陆园、宰炎炜
2.联系电话：021-50216493

上海第二工业大学招标采购办公室
                                                           2016年10月20日
附件1                  投标书
 上海第二工业大学：     
（报价单位全称）授权 （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对
进行投标。为此：
1、 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；
2、 投标货物的总投标价为（大写）：    元整人民币，供货日期为：      。
3、 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4、 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6、 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。
7、 本投标自开标之日起90个日历日内有效。
8、 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
 附件2                     报价一览表
报价单位名称：__________________________
项目名称： 微波超声波组合合成萃取仪
	序号
	报价项目名称
	数量
	报价
（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	微波超声波组合合成萃取仪
	一台
	大写：
小写：
	
	

	2
	交货期
	

	3
	质保期
	


货币单位：元
注： 
（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件3                   技术规格偏离表
报价单位名称：____________ 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件4        微波超声波组合合成/萃取仪
1. 系统配置要求

1.1  仪器具有微波、超声波、微波超声波组合三种模式，实现微波功率、超声波功率、温度曲线、视频图像监视同屏显示的集成控制一体机。彩色触摸屏显示，2G的内存，用U盘可以将存储的参数拷贝并在电脑上回放。
2.  技术参数要求

2.1微波系统

*2.1.1微波频率：2450MHz；

*2.1.2微波输入功率≥1600W，微波输出功率≥1000W；

*2.1.3微波功率连续可调（1～1000W）

2.2 炉腔系统

*2.2.1腔体容积≥32L，谐振腔体采用奥氏体不含磁不锈钢材质，整体压制而成，底部钢板一体结构，（不可用其他材料铆焊拼接）具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能；

2.3温度控制系统

2.3.1采用高精度的接触式温度传感器，表面镀铂金，检测频率：150～200个数据／秒，实时检测反应温度，准确控制反应进程；

*2.3.2温度控制范围：0～300℃,测温精度：≤±0.1℃；

*2.3.3控温精度：≤±1℃
2.4超声波系统

*2.4.1超声波功率：0～1500W连续可调；超声波频率：25±1KHz

*2.4.2超声波探头：Ф8mm、Ф18mm各一个，适合不同口径的反应容器

*2.4.3 工作时间：连续工作10小时，随意设置工作时间和工作段，三档超声波脉冲时间可调

*2.4.4超声波工作环境：0～300℃
2.5 控制系统

*2.5.1  8寸彩色液晶屏：既可以监视反应过程也可以切换到反应曲线图，图像、数据、曲线同屏显示；

*2.5.2  2G的内存卡：大容量的内存可以存储整个实验过程的曲线图和实时数据，方便科研人员调用数据；

*2.5.3  USB接口：以把实验参数和曲线图型存储在本机或者U盘上，随时调阅。实验者可以实时在线查看试验数据、温度曲线、功率曲线，并具有数据回放、保存设置、查询每秒试验参数的功能；

2.5.4  触摸彩色显示屏，通过屏幕提示轻轻一点即可完成操作过程.并可随时将屏幕切换成反应腔体内视频图像，实时监视反应和萃取进程;

2.5.5 回放功能：U盘上的数据可以在电脑中回放、反查；

*2.5.6 提供不同速度的磁力搅拌，使反应更加充分，温度更加均匀；

*2.5.7 开放式反应体系，可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应；

3 特殊条款

*3.1超声波换能器为封闭式安装，不能裸漏在仪器外面，也不能直接从炉腔上部拔出，避免安全隐患；
*3.2投标单位需提供厂家出具的通过CNAS及MA认证的微波泄漏检测报告（投标要求附检测报告）
3.3以上*号指标必须提供有效证据（包括中文样本、网站内容，技术证明等），中文样本必须是在市场宣传的原件，复印件及打印件无效；样本中无技术指标说明视为不满足标书。
4 售后服务

4.1免费现场安装培训，负责2-3人，熟练操作该仪器；

4.2仪器整机保修一年，不含耗材配件；

4.3仪器终身提供上门维修服务；

4.4仪器能做到在接到用户的报修请求后2小时之内做出答复，48小时内到达现场

