招标公告 ——液相色谱仪
上海第二工业大学电子废弃物资源化产学研合作开发中心拟对液相色谱仪项目进行询价采购，诚请合格的供应商前来报价。
一、供应商的资格要求：
（1）具有独立法人资格及相应经营范围；

（2）代理商投标必须获得制造商对本次招标的授权； 

（3）投标方具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

（4）在上海本地必须具有服务队伍，且能够提供及时的技术服务；

（5）投标方具有良好的信誉和相应产品的销售业绩；

二、交货期：合同签订后3个月
三、招标文件的组成：
1.投标书；
2.报价一览表；
3.技术条款偏离表；
4.资质文件：
1）证明投标方法律地位的文件（企业法人的营业执照复印件加盖公章、税务登记证和组织机构代码证复印件加盖公章）；
2）投标方认为有助于向评标委员会证明其资质和能力的其他文件（含相关成功案例）。
四、请投标单位于2016年11月1日上午9∶00前把标书（一正二副）送达资产管理处（1号楼1215室）。
注：复印件必须加盖公章
1.联系人：陆园、宰炎炜
2.联系电话：021-50216493

上海第二工业大学招标采购办公室
                                                           2016年10月25日
附件1                  投标书
 上海第二工业大学：     
（报价单位全称）授权 （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对
进行投标。为此：
1、 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；
2、 投标货物的总投标价为（大写）：    元整人民币，供货日期为：      。
3、 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4、 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6、 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。
7、 本投标自开标之日起90个日历日内有效。
8、 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
 附件2                     报价一览表
报价单位名称：__________________________
项目名称： 液相色谱仪
	序号
	报价项目名称
	数量
	报价
（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	液相色谱仪
	一台
	大写：
小写：
	
	

	2
	交货期
	

	3
	质保期
	


货币单位：元
注： 
（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件3                   技术规格偏离表
报价单位名称：____________ 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件4             液相色谱仪技术参数
	仪器
	参数

	液相色谱仪（一台）
	1、高压恒流泵

*1.1高压恒流泵：往复式双柱塞串联泵，具有流量准确度校正功能，具流速自动补偿

1.2流量范围：0.001mL/min～9.999mL/min（设定步长0.001mL/min）

*1.3流量准确度：≤±0.3% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水，室温)

*1.4流量稳定性：RSD≤0.1% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水，室温)

1.5最高工作压力：42.0MPa (0.001mL/min～5.000mL/min)

                 20.0MPa (5.001mL/min～9.999mL/min)可设定上下限，可自动报警

1.6 显示压力误差：≤±3%

1.7 压力脉动：≤1% 

1.8 压力实时检测显示，高压限、低压限报警，三种压力单位切换（MPa、psi、Bar)

*1.9梯度准确度：≤±1.0% ，梯度精确度：≤±0.1%

2、紫外可见检测器：

*2.1波长范围 ：190～700nm

*2.2波长重复性：±0.1nm

2.3 波长准确度：≤±1nm

2.4线性范围：≧1.8AU（5%）

*2.5 基线噪声 ：≤±1.0×10-5AU 

*2.6 基线漂移 ：≤2.0×10-4 AU/h 

*2.7 最小检测浓度 ：4×10-9 g/mL (萘的甲醇溶液)

*2.8 检测池：分析池 光程：9mm，体积10μL

*2.9 有光谱扫描

*2.10 时间波长程序：可设定九波长时间编程

3、数据处理工作站

*3.1 色谱数据具有安全、可靠、完整、可溯源，谱图授权访问及审计追踪功能

3.2仪器控制，实现各单元进行控制，并对数据进行采集、处理和计算的有效工具 

*3.3具备数据库功能，满足GLP、21CFR Part II

3.4 完善的序列分析，双向实时反馈

*3.5 方法、样品、序列、校准、色谱图和数据输出的审计追踪功能齐备，并可自动生成文件，且不允许修改

*3.6意外数据丢失的恢复功能，保证数据的安全和完整性

*3.7自动生成电子签名，保证数据真实有效；

3.8自诊断功能

*4、供应厂家需在国内大型招标中中标70套以上的设备事件。

*5、系统能升级多种配置以满足今后教学科研需要；需能满足升级的配置有：激光诱导荧光检测器、自动进样器、DAD二极管阵列检测器；以上所述设备都必须是原厂统一配套产品，以满足整体使用及兼容性。

6、所投产品需在上海设有办事处，以便及时保障技术支持售后服务。


